プリチェック用EMI測定ソフトウェア(1ch用V2.0)　  2011/01/15

ADVANTEST

- 概要

このアプリケーション・ソフトウェアはU3700シリーズ・スペクトラム・アナライザー用です。U3700シリーズとオプション28（EMCフィルター）をお求め頂き、本ソフトウェアをご使用いただきますと、広い周波数範囲におけるノイズ測定が高速かつ簡単に行えます。測定結果としてグラフとそのグラフから手動にてピックアップしたノイズの周波数とレベルのリストが得られます。その後、このリストを基にスペアナやEMIレシーバーを使用した対策・評価測定へと進むことが出来ます。

使い易さをコンセプトにした本プリチェック用EMI測定ソフトウェアが、少しでも測定の省力化に貢献できれば幸いに存じます。（本ソフトウェアはフリー・ソフトウェアです）

- システム構成

スペアナ：  U3741, U3751, U3771/72 （OPT28が必要です。最高測定周波数は機種に依存します）

スペアナの初期設定：　下記の基本モードはソフトウェアで設定しませんので確認して下さい。

GPIBコマンド：AT、Traceポイント：1001、入力：50オーム、（出荷時設定）

パソコン：  Windows XP/ 2000

インタフェース：  GPIB(NI製), またはLAN

- インストール

本ソフトウェアの中にありますsetup.exeを実行します。実行中は画面の指示に従い操作します。

- 起動

パソコン・メニューのスタートから入りますとU3700 1ch EMI Softwareというメニューが作成されていますので、そこから1ch EMI Measurementを実行します。下記の初期画面が表示されます。

- 測定項目の選択

  - スペアナとパソコンの接続インタフィースを選択します。（GPIB：NI製　またはLAN）

GPIBのアドレスはスペアナ（GPIB機器）がバス上に1台の場合は自動取得ですが、複数台ある場合はアクセスするスペアナのGPIBアドレスを指定してください。

LANの場合は、IPアドレスを設定します。

  - 測定周波数範囲を選択します。

アンテナ・ファクターとリミット・ラインのファイルは自動的に切り替わります。

  - アンテナ・ファクターを使用する場合にチェックを入れます。

Editメニューにより、データ変更や新しいファイルを作ることが出来ます。

Viewをチェックしますと、補正データの近似値がグラフに表示されます。

  - リミット・ラインを使用する場合にチェックを入れます。

Editメニューにより、データ変更や新しいファイルを作ることが出来ます。

  - スペアナ・コンデションを設定します。

－Reference Level (Graph): グラフのトップ・レベルを決定します。（80または100）

スペアナはこの値を基に自動的（最適化された値）に設定されます。

－SPA Corr.Factor: スペアナ本体のユーザ・レベル補正機能を使うことが出来ます。

－Max Hold: 指定回数だけ掃引してMax Holdを行います。（指定範囲は1~999回）

ただし、Input-2においては、イメージ信号除去のため、2回程度多く掃引します。

－Pre-AMP: スペアナ本体にあるプリアンプをONします。（ただし、Input-1のみ）

－ATT 0dB: スペアナの入力ATTを0にして、入力感度を上げます。

６）Saveされた測定データがある場合は、Recall Fileメニューからそのファイルをロードいたしますと、測定データと共に設定条件もロードおよび設定が行われます。

４）

３）

１）

６）

２）

５）

６．測定開始

Measurement Menu and Graphを押し、測定画面を開きます。

- Measurement: 測定開始キーです。Stop Each Bandをチェックしておきますと、全周波数範囲を3回で測定していますが、各々の帯域の始めにストップし、スタート待ちをしています。

- Save File: 測定データをCSVファイルでセーブします。

- Close: この画面を閉じます。

１）

２）

３）

４）

５）

６）

10章を参照

4）空白にはコメントが入れられます。Title, EUT Name/Type, Comments（Saveは改行まで）

5）LimitとAntは使用しているファイル名が表示されます。

したがって、作成時、規格名などが入ったファイル名としますと分かりやすくなります。

6）測定終了後、グラフ上でマウスをクリックしますと、＋が表示され、そのポイントの周波数とレベルがSetボタンの上に表示されます。その後Setボタンを押すと、それがリストアップされます。

次のページは測定例のグラフです。

- アンテナ・ファクター、リミット・ラインの編集

１）Editキーを押して編集画面を開きます。

ボタンの機能と編集方法は下記の通りです。

（　単位：　Hz   dB　）

New:

新しいファイルを作る時です。現在の表示データはクリアされます。

SAVE:

編集したファイルの保存です。

Recall:

以前作成したファイルを使用する時呼び出します。

Cancel:

編集を中止し、画面を閉じます。

編集：

変更したい周波数

やレベルをダブルクリックまたはEnterを押します。

数値を入力し、周波数の場合は、単位キー（Select Unitから選ぶ）をレベルの場合はEnterキーを押します。

（繰り返します）

２）デフォルト・ファイル名（電源ON時に設定される初期値のファイル名）

いつも同じ規格同じアンテナで使用する場合は、デフォルト・ファイル名のテーブルを変更して使用しますと便利です。（電源ONでデフォルト・ファイル名が設定されるため）また、いろいろな条件で測定する場合はファイルを複数個作成し測定前に使用するファイルをロードします。

「参考：デフォルト・ファイル名」

| 測定周波数範囲 | リミット・ライン | アンテナ・ファクター | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
| 150k – 30MHz | Lmt30M.csv | Ant30M.csv |  |
| 30M – 1GHz | Lmt1G.csv | Ant1G.csv |  |
| 1G – 8GHz | Lmt8G.csv | Ant8G.csv | Ant + 20dB AMPの例 |
| 1G – 18GHz | Lmt18G.csv | Ant18G.csv | Ant + 30dB AMPの例 |
| 18G – 40GHz | Lmt40G.csv | Ant40G.csv | Ant + 40dB AMPの例 |

- 測定データのセーブ

測定画面の　SAVE Fileで行います。測定条件やコメントもすべて保存できますので、あとからデータ整理を行う上で便利です。なお、測定後、セーブを行わず、再測定や、条件設定画面に戻りますと、“データはセーブされていません。セーブしますか？”というメッセイジが出ますのでセーブする場合は“Y”を、しない場合は“N”を選択してください。

「参考」

データ形式：CSV　（Microsoft Excelで直接開けます）

測定データは３バンドで行われますので、それぞれ1001ポイントで合計3001ポイント（２ポイント・オーバーラップ）、さらに補正なしのデータと補正されたデータがありますので、合計6002ポイントのデータがA,B,C列に並べられています。

周波数データは、スタート(ST)、ストップ(SP)周波数から計算して各ポイントのデータを出しますので、データとして保存されていません。

ｎポイント目の周波数　＝　ST + ( (SP-ST)/1000 ) n		;n=0-1000

- 画面のコピー

Ctrl. + Alt. + Print Screen でActive画面がクリップボードに貼り付けられますので（コピー）、ペイントなどのソフトウェアを起動し、コピーされたものをそこに貼り付けます。その後、プリントしますと、パソコンのグラフ・イメージでデータを紙に保存出来ます。（A４横の大きさに収まります）

また、ファイルとして保存しますとレポート作成等に便利に使用できます。

１０．バージョン2.0における追加機能

リストアップした周波数ポイントをQP検波で自動測定（リストアップは6-6）を参照）。

測定例：

- Measurement Keyで全帯域測定をします。（Peak検波モード）

- QP検波モードで測定したい周波数をリストアップします。

- QP Meas Keyでリストアップ周波数の測定をします。（QP検波モード）

- QP検波モード測定のレベル表示とマーカが表示されます。

- 測定データをリコールした場合、リストアップされた周波数からQP検波モード

測定をすぐに行うことができます。

１）

２）

４）

４）

３）

２）