LAN接続用サンプルソフトウェア (V14)		  V1.4

（株）アドバンテスト

- パソコンにサンプルソフトウェアをインストールします。

- スペアナU3700のIPアドレスを設定します。

●パネルキーから、SYSTEM –Remote Control –LAN IP Address –Network Setting

●下記の例は、１対１接続（ローカル接続）の場合です。

●LAN（WAN）に接続する場合は、アドレスをネットワーク管理者にお問い合わせください。

- パソコンのIPアドレスを設定します。　（１対１接続（ローカル接続）の場合）

（スペアナとパソコンを両方とも社内LAN接続等にする場合は不要です）

●マイネットワーク　（Windows2000の場合）

－右クリック　－プロパティ

－ローカルエリア接続　－右クリック　－プロパティ

－インターネットプロトコル（TCP/IP）　－プロパティ

●IPアドレスを設定します。（スペアナU3700と違うアドレスにします）

（たとえば、192.168.1.2）

- スペアナとローカル接続（１対１接続）の場合は、クロスLANケーブルを用意します。

- LANケーブルを接続します。

●社内LAN接続等の場合は、スペアナを社内LAN等に接続します。

●１対１接続（ローカル接続）の場合は、スペアナとパソコンをクロスLAN

ケーブルで直接接続します。

- サンプルソフトウェアを起動します。

●スタート －プログラム －U3700 LAN Client (V14) －LAN RMT TraceIQ (V14)

●スペアナのIPアドレスを設定します。（Port No.は5025です）

●Connectを押し、接続します。

（接続が完了すると、図の表示エリアに接続メッセイジが表示されます）

- Sending Text 欄に、GPIBコマンドを書き、スペアナに送ることが出来ます。

（Monitorをチェックしておきますと、通信LOGが表示されます）

（ただし、Waveform Viewを選択する前には、チェックを外して下さい）

●クエリー・コマンド（MFL?等）を送ると、データが取得できます。

- Waveform Viewを押すと波形が見られます。

（Monitorはチェックを外して下さい。LOG表示のため波形表示が遅くなります）

●幾つかのパラメータは、この画面で設定できます。（それ以外は事前に設定しておきます）

(Center, Span, Ref, RBW, VBW, Sweep Time…)

●このパネル以外の設定を行いたい場合は、一度CLOSEで最初の画面に戻ります。

- Send Textモードを使い、GPIBコマンドを送り設定します。その後、Waveform View

を押し、再度画面表示を行わせます。

- GPIBコマンドが手元にない場合や、手動操作のほうが、細かい調整ができる場合は、

さらに最初の画面のCLOSEで接続を切断しスペアナを操作します。その後、Connect

から、再度画面表示を開始させます。

●PRESETはスペアナのリセットです。

●BMPはパソコンにこの画面のビットマップファイルを作成することが出来ます。

●BMPファイルの例

- ＩＱデータの取得例

Time Domain機能（オプション）がある場合、IQデータの取得ができます。

データ取得用ボタン

IQトータルデータ

表示ステップ数

- 終了

Waveform Viewerで波形を見ている場合はCloseで初期画面に戻ります。

初期画面の　CLOSE　でLAN接続を切断する。

初期画面の　EXIT　でプログラムを終了する。