Power Monitor サンプル・ソフトウェア

（株）アドバンテスト

概要：SGの出力をコントロールしながらパワー測定を行い、その測定結果と測定時間とリニアリティのグラフを表示します。なお、ＳＧをＯＦＦにしておきますと、一定レベルを連続測定して、そのバラツキ等が確認できます。

GPIBアドレス：　スペアナ＝8番　ＳＧ＝6番　（変更はソース・ファイルで可能です）

ZeroSpanM:　　ゼロスパン・モードで測定します。同じバラツキでCH Powerより測定時間が早い

（ただし、パワーの絶対値はＲＢＷで決まるので１ｄB程度低い）

初期設定では、レベルを＋４ｄＢから－５６ｄＢまで変えて測定します。

＋２４からで２１ポイントですが、SGの出力が出ないため、＋４から開始。

レベルが低い場合、ソフトを変えると－８０ｄＢまで測れるようになります。

CH Power：   チャネル・パワー・モードで測定します。

１　　　２　　　　３　　　４　　　５　　　　　　６　　　７　　　８

パネルの使いかた：

１．ZeroSpan:　　ゼロスパン・モードで測定します。

セロスパンにし、ＡＶＧパワー測定機能を使います。

２．CH Power:　 チャネル・パワー・モードで測定します。

チャネル測定機能を使用します。

３．Carrier.で測定周波数を決めます。

４．Input Lvl.で入力レベルを指定します。（SG ONなら、SGもここから設定させる）

このレベルから４ｄＢステップで下げて、－５６ｄＢｍまで測定します。

５．Ext.ATTで外部ATTの値を入れます。

スペアナ外部に付けたＡＴＴ値を入れます。４番の入力レベルには、外部

ＡＴＴを通した後の値を入れます。

６．SG AccessをチェックするとSGがONとなり、レベルが変わります。（ＳＧをアクセスする）

OFFだと、Input Lvlで指定された値で測定します。（固定）

７．Level OffsetはSGのレベルとスペアナ入力端のレベルロスを補正します。

４番の値が正しくなるようにロス値（Ｆ特などの補正値）を入れます。

８．AverageをONすると、１０回のアベレージを入れ測定します。