波形データ取得（GPIB経由）サンプル・ソフトウェア　　　 V 2.0

（株）アドバンテスト

- Visual Basic で波形データ取得サンプル・ソフトウェアを起動します。

●サンプルソフトの Trace DataOut Source / ScreenDsp.vpp (VB Project)をロードします。

●各種データ取得のプログラムがありますのでソースファイルを参照してください。

(Trace: Bin, ASCII, Real Data)  (Time Domain IQ Real Data)

- スペクトラム・アナライザU3700シリーズのGPIBアドレスを8番に設定します。

●パネルキーから、SYSTEM –Remote Control –GPIB Address

●初期設定では、８に設定されています。必要に応じて変更します。

（下の写真は、８番の状態です）

（例：　8番にする場合は、8　Enter （Hzキー）と押します）

- GPIBケーブルを接続します。

●スペアナとパソコンをGPIBケーブルで接続します。（GPIBカードはNI社指定）

- サンプル・ソフトウェアを起動します。

●Visual Basicで起動するか、ScreenDsp.exeを直接起動させます。

- スペアナを制御する。

●COMMAMDの枠にGPIBコマンドを書いて、“Set”ボタンを押します。

ただし、設定コマンドだけです。（クエリーコマンドは次の6番へ）

（例：センター周波数20MHz  :  CF 20MZ）

- スペアナのパラメータ・データを取得する。

●COMMAMDの枠にGPIBコマンドを書いて、“Query”ボタンを押します。

ただし、クエリーコマンドだけです。

（例：センター周波数の読み出し: CF?）

- Waveformボタンを押すと波形が見られます。（キーはTrace On/Offに変わります）

●Waveformのボタンは2回目以降、Trace On/Off に変わります。

●Copyボタンを押すと、左のグリーンの枠の中に波形データがポイント値で表示されます。

それと同時にWindowsのクリップボードにコピーされますのでExcel等にコピーできます。

●Clearは画面とポイントデータの消去です。

●転送形式はFormatメニューでBinaryと ASCIIに切り替えられます。

（転送量、転送時間が変わります）

●Get Trace Real ボタンで、波形データが単精度浮動小数点形式で出力されます。

１）表示エリアは Ｉ： Dataの場所です。（スクロールで1001ポイント見られます）

２）ファームウェアバージョンはL00以上か、またはオプション2chが必要です。

３）波形表示が動作しているときは操作できません。また単位はdBモードのときです。

●Time Domain解析オプション(OPT53/54等)が搭載されていますと、Get IQ-Data

ボタンによりＩＱデータを出力させることが出来ます。

１）表示はＩＱデータを分離し、Ｉエリア、Ｑエリアに表示します。

２）波形表示が動作しているときは操作できません。

３）表示ラインが1万行を超える場合は、最大1万行程度に自動的に間引きます。

マニュアル設定したい場合は、Stepsを入力します。

- 終了

●EXITを押し、プログラムを終了させます。

参考：波形データのフォーマットとプログラム

例１：波形データをＡＳＣＩＩフォーマットで読み込む（本サンプル・ソフトウェアの例）

Private Sub readdat_ASCII()

Call ibdev(0, 8, 0, T10s, 1, 0, spa%)

Call ibconfig(spa%, 19, 1)

Call ibwrt(spa%, "DLIM0")                'U3751

Call ibwrt(spa%, "TS")

Call ibwrt(spa%, "TAA?")

For i = 0 To 1000

Call ibrd(spa%, trc(i))

Next i

Call ibwrt(spa%, "DLIM0")                'U3751

'Call ibwrt(spa%, "CONTS")               'Cont Sweep

'Call ibonl(spa%, 0)                       'Reset GPIB

End Sub

例２：波形データをＢＩＮＡＲＹフォーマットで読み込む（本サンプル・ソフトウェアの例）

Private Sub read_data_bin()

Dim tr(1000) As Integer

Dim Rslt As Integer, tmp As Integer, i As Integer

Call ibdev(0, 8, 0, T10s, 1, 0, spa%)      ' Set GPIB

Call ibconfig(spa%, 19, 0)                ' Set EOI

Call ibwrt(spa%, "DLIM2")               ' Set EOI @U3751

Call ibwrt(spa%, "TS")                   ' One Sweep

Call ibwrt(spa%, "TBA?")                ' Set BIN mode

Call ibrdi(spa%, tr(), 1001 * 2)              ' Read BIN data 1001 points

For i = 0 To 1000 Step 1

tmp = tr(i)

Rslt = (tmp And &HFF&) * 256

Rslt = Rslt + ((tmp And &HFF00&) / 256)

trc(i) = Str(Rslt)                         ' to Buffer 1001points

Next i

Call ibwrt(spa%, "DLIM0")                 'Reset EOI @U3751

Call ibconfig(spa%, 19, 1)                   'Reset EOI

'Call ibwrt(spa%, "CONTS")                'Cont Sweep

'Call ibonl(spa%, 0)                        'Reset GPIB

End Sub