## Slide 1
U3800 時間軸解析で高速パワー測定
概要：
時間軸解析（デジタイザ）を用いて、パワー測定
機能を外部PCにて実現するサンプルソフトウェア。
これにより標準スペアナモードで測定した場合と
比較し7～8倍の高速測定が期待できます。
測定項目：
Telecの高度化小電力データ通信システムの測定
項目を参照にしてます。（スプリアス、EVMはなし）
（WLANではACP不要。特小ではSBW不要）
測定方法：
送信周波数とパワー測定の帯域幅を指定します。
他の測定はSPAN(CB) 1MHzで測定しています。
＊測定信号は11b_cck_5.5Mbpsを例にしています。その他の規格でパルス幅が1ms
以下の場合は、ソフトウェアの変更が必要になる場合があります。
＊測定範囲は特小からWLANまで対応可能。サンプルソフトは実行形式だけですが、
ユーザ登録によりソースファイル(VB6)の提供サービスがあります。
2011.12.05

## Slide 2
1. パネルイメージと主要キーの説明
Measure
Stop
が押されたら測定を開始します。（連続測定はCont.Meas.にチェックを入れる）
が押されたら測定を終了します。LANはオープンのまま待機状態。
Connect
が押されたらSPAと接続します。接続が完了するまで他のキーは禁止です。
Local
が押されたらSPAとの接続を解除します。SPAはローカルモードになります。
入力枠
測定値
自動設定
①
②
③
④
①
②
③
④

## Slide 3
2. 測定方法と測定詳細
CH Power:
Ave Power:
(BW 1MHz)
OBW 99%:
SBW 90%:
Frequency:
SBW演算後、SBWのセンタ周波数SBW(cf)を求める。
PS指定のときは波形からピークサーチしマーカから周波数を求める。
DGTモード、FFTモード、CF設定、CBはWidthの2倍程度としCB値の中から
最適値を出す。その他条件を設定しCap BとCap Tを表示した後、測定する。
測定した波形から指定された条件(Width)でPower演算。（リニア演算）
Frequency演算後、P-Tグラフに変換し指定区間(Div)の平均パワーを求める。
（この例ではCTは5ms、Ave Powerを算出する時間は1ms間の平均）
CB 1MHz, CT 5msで測定する。FFT波形から90％でSBWを演算。
CH PowerのFFTモードの波形から指定された99%でOBW演算。
起動と測定:
a. アプリソフトの実行(スタートより U3800 PowerMeasDGT を選択し実行)
b. IP Addressを確認または変更します(デフォルトは192.168.0.1)
c. Connectボタンを押すとスペアナと接続されます(Using CHとPresetは選択)
d. CH PowerのBWを確認または設定します。(CB,CTは自動設定)
e. Trigger Modeを選択します。アベレージングON/OFFは測定中可能です
f. その他必要な条件を設定し、Measureボタンを押すと測定が開始されます
g. 終了はローカルを押し、ウインドウを閉じます
各測定項目の詳細：
ACP測定ONの場合、SBW測定データからACP演算。CSP,CBWは入力する。
ACP: Low/Up
(Span 1MHz)

## Slide 4
3. 測定フローと注意点
CH Power:
OBW 99%:
SBW 90%:
Frequency:
Ave Power:
Start
End
注1) Trigger: Free Runは実際はSIを使う。掃引終了はSTBを確認しながら処理する。
注2) 表示のユニットはGHz, MHz, kHz, Hzがベターだが固定単位としている。
注3) 連続測定を可能とする。（Stopキーで解除）
注4) Width , Span はMax 40MHzとする。
初期化: IP,CF,SP,REF,
DGT,CB,CT…
Loop:
CHP Meas
SBW Meas
P - T
Wideデータ取得
Narrowデータ取得
FFTからP-Tグラフへ
End?
TO Loop
N
Y
演算
演算
演算
演算
演算
ACP: On/Off
演算

## Slide 5
4. 基本演算式
チャンネルパワーの基本式
（詳細はU3800シリーズ本体
取扱説明書を参照のこと）
なお、PBWは下記とする
PBW=RBW*1.06
アベレージパワーの基本式
（詳細はU3800シリーズ本体
取扱説明書を参照のこと）

## Slide 6
5. 測定項目とその演算モジュール: 1
想定信号： 11b_cck_5.5Mbps
①Channel Power (Total Power) BW 22MHz
②OBW 99%
測定１： DGT CB:40MHz, CT:0.3ms, Data(25us):FFT
GetCHPpower CHPstart, CHPstop, MeasCHPCB, CHpower
GetOBWfreq 99, MeasCHPCB, OBWfreq, CentFreq
①
②
P-T
(>200u)
Conv.
FFT
(25u)
1.CHpower
2.OBWfreq
(CentFreq)

## Slide 7
測定2： DGT CB:1MHz, CT:5ms, Data(1ms):FFT
③SBW 90%
④Frequency
⑤AVG Power (1MHz RBW, 1ms)
GetOBWfreq 90, SBWSpan, OBWfreq, CentFreq
Convert the data FFT(Level-F) to P-T(Level-Time)
GetAVGpower AVGpower
③
④
⑤
Conv.
P-T
P-T
(>5m)
Conv.
FFT(1m)
OBWfreq (3.SBW)
CentFreq (4.Freq)
5.AVGpower
6. 測定項目とその演算モジュール: 2

## Slide 8
7. 規格により測定条件の変更が必要
想定信号は11b_cck_5.5Mbpsです。その他は下記を参照して下さい

## Slide 9
8. アベレージング測定機能
①Channel Power (Total Power), ②OBW 99%
□AVG-n (Sweep) をチェックするとAVG ONとなります。
AVG回数は入力欄に数値を入れます。基本はSweep方式
で指定回数だけSweepします(Sweep Mode: 2～30回)。
□FFT AVG Modeにチェックを入れますと、一回の時間軸
測定から、時間軸上で場所を変えFFTし、AVGをします。
(FFT AVG Modeでは、AVG回数は 2～10回)
③SBW, ④Frequency
□AVG-m をチェックするとAVG ONとなります。AVG回数は
入力欄に数値を入れます。AVGはSweep方式です。
⑤平均電力測定 AVG Power(dBm/1MHz)
□AVG-m をチェックするとAVG ONとなります。AVG回数は
上記SBWと同じ数値を使います。AVGはSweep方式です。
各測定にAveraging（平均化）機能があります

## Slide 10
9. SBW, AVG Power詳細機能
①SBW
□Wide SP をチェックするとSBWの測定スパンがワイドに
変更されます。Channel Power測定時に使用するワイド・
スパンからOBW99%を算出した後、SBW (90%)を算出
します。
②平均電力測定 AVG Power(dBm/1MHz)
□Peak S をチェックするとPeak Search ONとなります。
ONされると、Channel Power測定時にF軸波形から最大
レベルをサーチし、その周波数から時間軸測定を行ない
平均電力を求めます。
SBW,AVGパワーに詳細機能があります